## BOM v0.1
BOM v0.1 (Thiết bị đo huyết áp không vòng bít PPG/ECG (Bản v0 – bản thí nghiệm)
STT | Khối | Linh kiện chính | Phương án thay thế |  | Mức ưu tiên | SL | Trạng thái duyệt
1 | PPG AFE |  |  |  | Bắt buộc | 1 | CHỜ DUYỆT
2 | ECG AFE | ProtoCentral MAX30001 breakout (SPI, ECG + BioZ) | ProtoCentral ADS1292R breakout (có RLD, 500 SPS, kèm điện cực/cáp); MAX30003 | MAX30001 là ECG AFE chuyên dụng, phù hợp mục tiêu thu ECG chất lượng và kiểm chứng AFE trước khi thiết kế phần cứng riêng | Bắt buộc | 1 | CHỜ DUYỆT
3 | MCU | ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8, bản hàn sẵn chân | ESP32-S3-DevKitC-1 N8R2; nRF52840 DK | Có giao tiếp SPI/I²C, đủ để kết nối các AFE/cảm biến và thuận tiện lập trình, debug qua USB | Bắt buộc | 1 | CHỜ DUYỆT
4 | Điện cực ECG (Ag,AgCl Electrode) | Điện cực dán Ag/AgCl 3M Red Dot 2228 | Điện cực đi kèm với max30001 | Dễ mua, phù hợp với dự án ở tiến độ hiện tại | Bắt buộc | 3 | CHỜ DUYỆT
5 | Điện cực ECG (dry electrode) | BIOPAC ELDRY-SP-FLAT | BIOPAC ELDRY-SP-DOME | Phù hợp với hướng phát triển dạng đeo tay của dự án | Tùy chọn | 2 | CHỜ DUYỆT
8 | Kết nối | Breadboard MB-102 830 lỗ | — |  | Bắt buộc | 2 | CHỜ DUYỆT
9 | Kết nối | Cáp USB-C (data) | — |  | Bắt buộc | 1 | CHỜ DUYỆT
10 | Kết nối | Dây chuyên dụng breadboard | __ |  | Bắt buộc | 1 (hộp) | CHỜ DUYỆT

## Quy hoach chan ESP32-S3
PIN MAP V0.1 – ESP32-S3 ↔ ECG/PPG
STT | Thiết bị / tín hiệu | Chân thiết bị | ESP32-S3 GPIO | Giao tiếp | Hướng dữ liệu | Trạng thái | Ghi chú
1 | MAX30001 | MISO | GPIO13 (FSPIQ) | SPI | MAX30001 → ESP32-S3 | Đề xuất | FSPIQ là đường dữ liệu vào của SPI Master; nhận dữ liệu từ SDO.
2 | MAX30001 | MOSI | GPIO11 (FSPID) | SPI | ESP32-S3 → MAX30001 | Đề xuất | FSPID là đường dữ liệu ra của SPI Master; gửi dữ liệu tới SDI.
3 | MAX30001 | SCK | GPIO12 (FSPICLK) | SPI | ESP32-S3 → MAX30001 | Đề xuất | Clock SPI do ESP32-S3 tạo.
4 | MAX30001 | CS0 | GPIO10 (FSPICS0) | SPI | ESP32-S3 → MAX30001 | Đề xuất | CS active-low: kéo LOW để chọn MAX30001.
5 | MAX30001 | INT1 | GPIO5 | GPIO/INT | MAX30001 → ESP32-S3 | Đề xuất | Ngắt báo sự kiện/dữ liệu; cần kiểm tra cấu hình INT trong firmware.
6 | MAX30001 | INT2 | — | GPIO/INT | — | Chưa dùng | Không nối trong cấu hình V0 cơ bản.
7 | MAX30001 | FCLK | — | Clock | — | Chưa dùng | Không nối trong cấu hình V0 cơ bản; dùng clock nội bộ theo cấu hình breakout.
8 | MAX30001 | VCC | 3V3 hoặc 5V0 | Power | ESP32_S3 → MAX30001 | Bắt buộc | Breakout ProtoCentral hỗ trợ VCC 3.3 V hoặc 5 V
9 | MAX30001 | GND | GND | Power | — | Bắt buộc | Mass chung giữa ESP32-S3 và breakout.
10 | MAX30001 | ECGP / ECGN / RL | Qua jack ECG 3.5 mm | ECG | Điện cực → MAX30001 | Bắt buộc | Điện cực không nối trực tiếp vào GPIO ESP32-S3.
11 | PPG AFE (chưa chốt) | SDA | GPIO1 | I2C | Hai chiều | Đề xuất | Pin dự kiến theo quy hoạch hiện tại; PPG AFE chưa được chốt trong BOM.
12 | PPG AFE (chưa chốt) | SCL | GPIO2 | I2C | ESP32-S3 → PPG AFE | Đề xuất | Pin dự kiến theo quy hoạch hiện tại; kiểm tra pull-up 3.3 V.
13 | PPG AFE (chưa chốt) | INT | GPIO4 | GPIO/INT | PPG AFE → ESP32-S3 | Đề xuất | Chỉ dùng nếu breakout/AFE có chân INT và firmware cần.
Ghi chú quan trọng
• ESP32-S3 là SPI Master; MAX30001 là SPI Slave.
• Mapping SPI hiện tại: GPIO11 = FSPID/MOSI, GPIO12 = FSPICLK/SCK, GPIO13 = FSPIQ/MISO, GPIO10 = FSPICS0/CS.
• Không nối nhầm MOSI/MISO: Master MOSI → Slave SDI; Master MISO ← Slave SDO.
• PPG AFE chưa được chốt trong BOM, vì vậy các chân GPIO1/GPIO2/GPIO4 chỉ là quy hoạch dự kiến.
• Pin map cần kiểm tra lại khi đi dây thực tế và sau khi đọc datasheet/breakout pinout của linh kiện được duyệt.