Quy trình bring-up phần cứng V0.1

0. Phạm vi

Mục tiêu: Khi toàn bộ linh kiện V0 đã được duyệt và nhận về, có thể thực hiện theo từng bước để đi từ:

V0 cần trả lời được 5 câu hỏi:

- ESP32-S3 có hoạt động ổn định không?

- MAX30001 có giao tiếp và thu được ECG không?

- PPG AFE có giao tiếp và thu được PPG không?

- ECG và PPG có thể lấy mẫu đồng thời với tốc độ xác định được không?

- Dữ liệu thu được có đủ ổn định để tiếp tục nghiên cứu xử lý tín hiệu và AI không?

1. Kiểm tra  và chuẩn bị trước khi cấp nguồn

Trước khi cắm USB vào ESP32-S3, chuẩn bị:

Phần cứng:

- ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8

- MAX30001 breakout/module

- Module PPG V0

- Điện cực ECG

- Dây jumper

- Cáp USB

- Máy tính

Phần mềm:

- VS Code

- môi trường lập trình ESP32

- Serial Monitor

- chương trình test ESP32

- chương trình test MAX30001

- chương trình test PPG

Tài liệu:

Có sẵn:

- pinout ESP32-S3

- pinout MAX30001 module

- pinout PPG module

- datasheet/module documentation

- sơ đồ nối dây V0

1.1. Kiểm tra linh kiện

Kiểm tra board

Xem có:

- chân cong

- chân chạm nhau

- linh kiện bị bong

- module nứt

- dây jumper hỏng

- đầu connector lỏng

hay không.

1.2. Kiểm tra nguồn

Đặc biệt xác định:

ESP32-S3 VCC

ESP32-S3 GND

MAX30001 VCC

MAX30001 GND

PPG VCC

PPG GND

Không được nối nhầm:

VCC ↔ GND

hoặc cấp nhầm điện áp vào module.

1.3. Kiểm tra dây tín hiệu

Đánh dấu rõ từng dây:

SCK

MOSI

MISO

CS

INT

SDA

SCL

GND

VCC

Không nên cắm dây theo trí nhớ.

2. Bring-up ESP32-S3

Chưa nối MAX30001 và PPG.

2.1. Cắm USB

Cắm ESP32-S3 vào máy tính.

Kiểm tra máy tính có nhận board hay không.

2.2. Nạp firmware test

Firmware đầu tiên chỉ cần làm một việc đơn giản:

ESP32 khởi động

↓

Serial Monitor

↓

in "ESP32 START"

↓

in counter 1,2,3,...

Ví dụ:

ESP32 START

Counter = 1

Counter = 2

Counter = 3

...

2.3. Kiểm tra reset

Để board chạy vài phút.

Quan sát xem có:

reset

crash

boot lại

mất serial

hay không.

PASS khi:

- ESP32 nhận USB bình thường.

- Firmware nạp được.

- Serial Monitor hoạt động.

- Board chạy liên tục.

- Không reset bất thường.

FAIL nếu:

- Không nhận USB.

- Không nạp được firmware.

- Board liên tục reset.

- Serial bị mất bất thường.

Nếu FAIL: dừng ở đây.

3. Bring-up ECG AFE

Kiểm tra MAX30001 mà chưa gắn điện cực

Sau khi ESP32-S3 PASS, mới kết nối:

ESP32-S3

│

│ SPI

▼

MAX30001

Chưa cần đặt điện cực lên người.

3.1. Nối nguồn

Nối:

MAX30001 VCC → nguồn đúng theo module

MAX30001 GND → ESP32 GND

Điểm rất quan trọng:

ESP32 và MAX30001 phải có chung GND khi giao tiếp tín hiệu số.

3.2. Nối giao tiếp

Tùy module và firmware đã chọn, kiểm tra các đường:

SCLK

MOSI

MISO

CS

INT

GND

VCC

Không tự ý lấy pin theo một tutorial khác.

Phải sử dụng pin mapping đã chốt trong schematic/pin map V0.

3.3 Kiểm tra giao tiếp MAX30001

Đây là bước rất quan trọng.

Mục tiêu đầu tiên chưa phải là "đo được ECG".

Mục tiêu đầu tiên là:

ESP32-S3 có nói chuyện được với MAX30001 hay không?

Firmware thực hiện:

ESP32

│

│ SPI

▼

MAX30001

│

│ đọc register

▼

ESP32

Đọc các thanh ghi nhận dạng/cấu hình phù hợp theo datasheet.

Nếu đọc được giá trị hợp lệ → giao tiếp SPI có khả năng đang hoạt động.

Nếu không đọc được MAX30001

Kiểm tra theo đúng thứ tự:

1. Có nguồn chưa?

↓

2. GND chung chưa?

↓

3. CS đúng chưa?

↓

4. SCLK đúng chưa?

↓

5. MOSI đúng chưa?

↓

6. MISO đúng chưa?

↓

7. SPI mode đúng chưa?

↓

8. Pin ESP32 firmware có đúng không?

↓

9. Module có thực sự là MAX30001 không?

Không sửa 5 thứ cùng lúc.

Mỗi lần chỉ thay đổi một nguyên nhân.

3.4 Cấu hình MAX30001 để thu ECG

Sau khi SPI PASS:

MAX30001

↓

ECG configuration

↓

ECG ADC/data

↓

ESP32

Firmware phải:

- reset/cấu hình MAX30001;

- bật ECG;

- cấu hình sampling rate phù hợp với V0;

- đọc dữ liệu ECG;

- đưa dữ liệu lên Serial hoặc máy tính.

3.5 Test ECG bằng điện cực

Bây giờ mới kết nối điện cực ECG.

Với V0, nên bắt đầu bằng Ag/AgCl gel electrode làm phương án dễ kiểm chứng tín hiệu.

Đặt điện cực đúng vị trí theo cấu hình đo mà nhóm đã chọn.

Không cần cố đạt tín hiệu đẹp ngay lập tức.

Mục tiêu đầu tiên là:

Có tín hiệu ECG thật và tín hiệu thay đổi theo hoạt động tim.

Kiểm tra ECG khi người đứng yên

Người thử:

- ngồi yên;

- hạn chế nói chuyện;

- hạn chế cử động;

- không chạm vào dây tín hiệu.

Thu dữ liệu.

3.6 Kiểm tra waveform

Không cần waveform phải đẹp như sách giáo khoa ngay ở lần đầu.

Cần kiểm tra:

- tín hiệu có thay đổi theo nhịp tim;

- có QRS/R-peak rõ tương đối;

- không bị saturate;

- không phải chỉ là nhiễu;

- tín hiệu ổn định trong khoảng thời gian đủ dài.

** ECG PASS khi nào?

Có thể đánh dấu:

ECG PASS

khi:

- MAX30001 giao tiếp được;

- đọc được ECG data;

- dữ liệu liên tục;

- waveform có tính sinh lý;

- R-peak có thể nhận biết ở mức phù hợp;

- không bị clipping/saturation nghiêm trọng;

- tín hiệu có thể lưu lại để phân tích.

Nếu chỉ đọc được số nhưng chưa chứng minh đó là ECG thực tế → chưa PASS hoàn toàn.

4. Bring-up PPG AFE

Sau khi ECG PASS, tháo ECG hoặc giữ nguyên nhưng test PPG độc lập trước.

Cấu trúc:

PPG module

│

│ SPI/I2C

▼

ESP32-S3

4.1. Kiểm tra nguồn

Kiểm tra:

VCC

GND

theo đúng module PPG V0.

4.2. Kiểm tra giao tiếp

Nếu module sử dụng I²C:

ESP32 SDA ───── PPG SDA

ESP32 SCL ───── PPG SCL

GND ─────────── GND

VCC ─────────── VCC

Nếu module sử dụng SPI thì nối theo SPI pin map.

4.3. Kiểm tra device

Firmware thực hiện:

ESP32

↓

PPG module

↓

đọc ID/configuration

Nếu đọc được device hợp lệ → giao tiếp có khả năng hoạt động.

4.4 Kiểm tra PPG không đặt lên người

Trước tiên chạy PPG khi chưa đo cơ thể.

Mục đích:

- kiểm tra module có trả dữ liệu;

- kiểm tra LED;

- kiểm tra ADC;

- kiểm tra dữ liệu có bị treo;

- kiểm tra saturation.

Sau đó mới đặt ngón tay lên vùng đo.

4.5 Kiểm tra PPG trên ngón tay

Đặt ngón tay ổn định lên cảm biến.

Không ấn quá mạnh.

Thu dữ liệu.

Điều cần quan sát:

- tín hiệu có tính tuần hoàn;

- chu kỳ tương ứng nhịp tim;

- biên độ không bị saturate;

- khi nhấc ngón tay ra, tín hiệu thay đổi;

- khi đặt ngón tay lại, tín hiệu xuất hiện.

4.6 PPG PASS khi nào?

PPG PASS khi:

- giao tiếp module thành công;

- đọc được dữ liệu liên tục;

- dữ liệu thay đổi khi đặt/ngắt ngón tay;

- xuất hiện dao động theo nhịp;

- không bị saturation nghiêm trọng;

- dữ liệu có thể lưu lại.

5. Ghép ECG AFE và PPG AFE

Đây là bước quan trọng nhất của V0.

Bây giờ hệ thống trở thành:

ECG ──→ MAX30001 ──┐

│

▼

ESP32-S3

▲

│

PPG ───────────────┘

Hai tín hiệu phải được thu trong cùng một phiên đo.

5.1 Kiểm tra sampling rate

Không được chỉ viết trong firmware:

fs = 500 Hz

rồi kết luận hệ thống đang lấy mẫu 500 Hz.

5.2. Kiểm tra mất mẫu

Không chỉ kiểm tra số mẫu.

Cần kiểm tra:

sample 1

sample 2

sample 3

sample 4

...

có bị:

sample 1

sample 2

sample 4

sample 5

hay không.

5.3. Sampling PASS khi nào?

Đánh dấu PASS khi:

- sampling rate thực tế đã được đo;

- không có mất mẫu đáng kể;

- timestamp tăng đều;

- ESP32 không reset;

- không có buffer overflow;

- dữ liệu ECG và PPG liên tục.

6. Timestamp và đồng bộ ECG–PPG

Đây là phần đặc biệt quan trọng vì mục tiêu cuối cùng liên quan đến PAT/PTT và ước lượng huyết áp.

Không được làm:

ECG file → timestamp riêng

PPG file → timestamp riêng

sau đó đoán hai file khớp nhau

Nên tổ chức dữ liệu theo cùng một timeline.

Ví dụ:

timestamp | ECG | PPG

----------|-----|-----

0 ms      | ... | ...

2 ms      | ... | ...

4 ms      | ... | ...

6 ms      | ... | ...

...

Nếu hai cảm biến có sampling khác nhau thì phải lưu timestamp/định danh mẫu phù hợp, không được giả định chúng tự động cùng thời điểm.

6.1 Không được “sửa” độ trễ sinh lý

Một điểm rất quan trọng:

ECG R-peak xuất hiện trước PPG pulse tại vị trí đo ngoại vi.

7. Kiểm tra nhiễu

Sau khi ECG + PPG chạy được, bắt đầu đánh giá nhiễu.

Không lọc mạnh ngay từ đầu.

Trước tiên cần lưu raw signal.

Thực hiện các phép đo:

Test A — Không gắn người

Mục đích:

→ xác định noise floor của hệ thống.

Test B — Người đứng yên

Mục đích:

→ kiểm tra tín hiệu sinh lý cơ bản.

Test C — Chuyển động nhẹ

Mục đích:

→ xem motion artifact.

Test D — Thay đổi tiếp xúc

Đối với PPG:

- tiếp xúc nhẹ;

- vừa;

- mạnh.

Mục đích:

→ xem tín hiệu thay đổi thế nào.

7.1 Phân tích phổ nhiễu

Với tín hiệu (x[n]), có thể thực hiện FFT để quan sát thành phần tần số.

Mục tiêu không phải ngay lập tức "lọc cho đẹp".

Mục tiêu là trả lời:

Hệ thống đang có những thành phần nhiễu nào?

Có thể quan sát:

- nhiễu tần số thấp;

- nhiễu do chuyển động;

- nhiễu nguồn điện;

- nhiễu cao tần;

- các thành phần bất thường khác.

Nếu xuất hiện thành phần gần:

[
50Hz
]

cần kiểm tra khả năng liên quan đến nhiễu điện lưới ở Việt Nam.

8. Trình tự lắp thực tế khi thiết bị về

Đây là phần bạn có thể in ra và dùng trực tiếp khi thiết bị về.

Ngày/phiên bring-up 1

Kiểm tra tất cả linh kiện

Kiểm tra dây

Kiểm tra pinout

Kiểm tra nguồn

Cắm ESP32-S3

Nạp firmware test

Kiểm tra Serial

Để chạy vài phút

ESP32 PASS

Phiên bring-up 2 — ECG

Tắt nguồn

Nối MAX30001

Kiểm tra VCC/GND

Kiểm tra SPI

Cấp nguồn

Đọc register

SPI PASS

Cấu hình ECG

Đọc ECG data

Gắn điện cực

Thu ECG

Vẽ ECG

ECG PASS

Phiên bring-up 3 — PPG

Tắt nguồn

Nối module PPG

Kiểm tra VCC/GND

Kiểm tra SPI/I2C

Cấp nguồn

Đọc device/configuration

Giao tiếp PASS

Đọc PPG

Đặt ngón tay

Vẽ PPG

PPG PASS

Phiên bring-up 4 — ECG + PPG

Kết nối ECG

Kết nối PPG

Chạy đồng thời

Kiểm tra timestamp

Kiểm tra sampling

Kiểm tra missing sample

Kiểm tra buffer

Thu dữ liệu 30–60 s

Vẽ ECG + PPG cùng timeline

Kiểm tra delay ECG → PPG

PASS

Phiên bring-up 5 — chất lượng tín hiệu

Không gắn người

Người đứng yên

Chuyển động nhẹ

Thay đổi tiếp xúc PPG

Thu raw data

FFT/PSD

Kiểm tra nhiễu 50 Hz

Kiểm tra motion artifact

Đo lặp lại

Lưu dữ liệu

V0 PASS

9. Tiêu chí cuối cùng

V0 được coi là đủ điều kiện chuyển sang bước xử lý tín hiệu/AI khi nhóm có thể trả lời bằng dữ liệu đo:

- ECG thu được như thế nào?

- PPG thu được như thế nào?

- Sampling rate thực tế là bao nhiêu?

- Có mất mẫu không?

- Timestamp có ổn định không?

- ECG và PPG có cùng timeline không?

- Độ trễ ECG → PPG quan sát được như thế nào?

- Nhiễu chính của hệ thống là gì?

- Khi chuyển động tín hiệu thay đổi ra sao?

- Có thể lặp lại phép đo và thu được dữ liệu tương tự hay không?